TEČAJ: UPRAVLJANJE KVALITETOM LABORATORIJSKOG RADA

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 30.11.2013.

| NAPOMENA: | Točni odgovori označeni su crvenim slovima. |
| --- | --- |

1. Već deset godina mag. medicinske biokemije u svom laboratoriju koristi biokemijski analizator BA2003. Analizom kliničkih i ekonomskih aspekata odluči zamijeniti svoj stari analizator novim, Fantasy BA2013. Isti analizator je početkom godine uvela i njena kolegica (koja radi u drugom laboratoriju) i verificirala sve metode koje na njemu radi. Naša magistra s početka priče bi na novom analizatoru trebala napraviti:

a) Validaciju svih analiza koje na analizatoru radi,

b) Verifikaciju samo onih analiza koje najčešće radi,

c) Verifikaciju svih analiza koje na analizatoru radi,

d) Samo usporedbu s kolegičinim analizatorom jer je ona već napravila kompletnu verifikaciju.

2. Postupak verifikacije preciznosti može se provesti:

a) Tijekom 5 uzastopnih dana, svaki dan puštajući po jednu seriju uzoraka u duplikatu,

b) Koristeći kontrolni materijal koji se upotrebljava u rutini za provođenje unutarnje kontrole kvalitete,

c) Koristeći ranije analizirane uzorke bolesnika,

d) Niti jedan odgovor nije točan.

3. Za istinitost je točna sljedeća tvrdnja:

a) Ukoliko se u rutinskom radu ne koristi metoda koju je koristio proizvođač prilikom validacije, istinitost je potrebno verificirati prema smjernici EP09-A3,

b) Za usporedbu dvaju sustava potrebno je analizirati 40 uzoraka bolesnika u triplikatu na oba sustava,

c) Verifikaciju istinitosti i preciznosti nije preporučljivo provoditi istovremeno,

d) Mjera istinitosti je bias.

4. Verifikacija metode:

a) Je postupak kojim se osiguravaju objektivni dokazi da određeni element zadovoljava specificirane zahtjeve,

b) Obuhvaća minimalno provjeru preciznosti, istinitosti, linearnosti i referentnih intervala,

c) Obuhvaća postavljanje analitičkih ciljeva prije samog provođenja ekperimentalnog dijela,

d) Svi su odgovori točni.

5. Koja od navedenih pogrešaka nije laboratorijska pogreška:

- Sve niže navedeno,

- Krv na odjelu je izvađena u pogrešnu epruvetu,

- Liječnik je za nekog bolesnika zadao pogrešan test,

- Bolesniku je propisan lijek u neodgovarajućoj dozi.

6. Koja od navedenih tvrdnji je točna?

- Lako se većina aktivnosti u pred-analitičkoj i poslije-analitičkoj fazi događa izvan našeg direktnog nadzora, naša je odgovornost upravljati kvalitetom i provoditi postupke neprekidnog poboljšanja i u tom segmentu,

- Odgovornost laboratorija je upravljati kvalitetom samo onih aktivnosti koje se događaju unutar laboratorija i pod direktnim su nadzorom laboratorijskog osoblja,

- Prema ISO 15189 akreditacijskom standardu za medicinske laboratorije, laboratorij nije odgovoran za neodgovarajuću priprema bolesnika i pogrešan izbor testova,

- Upravljanje kvalitetom ne podrazumijeva nužno i mehanizam neprekidnog poboljšanja.

7. Preduvjeti za uspješno uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom nisu:

- Predanost voditelja laboratorija u određivanju jasnih ciljeva kvalitete,

- Na sastancima uprave bolnice i vodećih ljudi iz laboratorija dogovaraju se i planiraju postupci i aktivnosti u čijem izvršenju svi sudjeluju,

- Svo osoblje mora biti upoznato s ciljevima i politikom kvalitete,

- U proces uspostave sustava kvalitete uključeni su svi zaposlenici dotičnog laboratorija.

8. U uspostavi sustava učinkovitog upravljanja kvalitetom ključno je:

- Voditi evidenciju o svim odstupanjima od propisanih procedura,

- Osigurati da tijekom unutarnjeg nadzora svo osoblje provodi sve postupke na najbolji mogući način,

- Osigurati da se sustav, jednom kad se uspostavi, više ne mijenja,

- Sve navedeno.

9 Zaokružite točnu tvrdnju:

- T-test je preporučen statistički test za potrebe ispitivanja usporedivosti metoda,

- Parni t- test (za nezavisne uzorke) je test izbora za potrebe ispitivanja usporedivosti metoda,

- Parni t-test je test za zavisne uzorke,

- T-test može utvrditi postojanje statistički i klinički značajne razlike između dvije metode.

10. Za vizualni pregled dobivenih rezultata možemo koristiti:

- Bland-Altmanov graf,

- Graf kojim prikazujemo raspršenja vrijednosti (engl. difference plot),

- Graf kojim prikazujemo razlike između dobivenih mjerenja (engl. scatter plot),

- Sve navedeno.

11. Zaokružite točnu tvrdnju za Demingovu regresijsku analizu:

- Može utvrditi prisutnost samo proporcionalne pogreške,

- Osobito se preporuča kao dodatna provjera, kod metoda za koje prilikom vizualnog pregleda nije moguće ustanoviti nikakvu pogrešku,

- To je metoda koja je odlično prilagođena za imunokemijske analize,

- Pretpostavlja nezavisan odnos između dvije metode.

12. Passing-Bablok regresijska analiza je:

- Parametrijska metoda,

- Ovisna o vrsti raspodjele,

- Preporučena u slučajevima kad postoji proporcionalno odstupanje jedne metode od druge,

- Najosjetljivija je u slučajevima kad je veličina uzorka manja od 40.

13. Provođenjem unutarnje kontrole kvalitete:

- Smanjuje se mogućnost izdavanja netočnih rezultata zbog pogrešaka analitičkog sustava,

- Dobije se podatak o preciznosti analitičkog sustava,

- Statističkom analizom dobivenih podataka kreiraju se kriteriji prihvatljivosti ,

d)   Svi odgovori su točni.

14.Uzorak bolesnika kao kontrolni uzorak koristi se obavezno u slučaju kada je:

- Postupanje s kontrolnim uzorkom različito od postupanja s uzorkom bolesnika,

- Cijena komercijalnog kontrolnog uzorka visoka,

- Matriks kontrolnog uzorka sličan uzorku bolesnika,

- Dostupan komercijalni kontrolni uzorak.

15.Najvažniji kriterij za prihvatljivost rezultata UKK je:

- Preporuka lokalnih ekspertnih grupa i pojedinaca,

- Podaci iz recentne literature,

- Maksimalni dozvoljeni analitički koeficijent varijacije izračunat iz intraindividualne biološke varijabilnosti,

- Granice kliničke odluke.

16. Uobičajena oznaka za mjeru raspršenja vrijednosti analita između jedinki je:

- CVw,

- CVA,

- CVG,

- CVI.

17. Analit za koji se ne koriste minimalne specifikacije kvalitete je:

- Albumin,

- Magnezij,

- Kalcij,

- Mokraćna kiselina.

18.Vrijednost indeksa individualnosti najveće osjetljivosti za korištenje RCV je:

- >1,4,

- <1,

- <0,6,

- >0,6.

19.Formula za izračun RCV uključuje:

- II,

- CVG,

- TEa,

- CVA.

20. Zaokruži točnu tvrdnju vezanu uz određivanje koncentracije natrija u izrazito lipemičnom uzorku:

- Direktnom potenciometrijom izmjeriti će se lažno snižena koncentracija,

- Indirektnom potenciometrijom izmjeriti će se lažno snižena koncentracija,

- Indirektnom potenciometrijom izmjeriti će se lažno povišena koncentracija,

- Plamenom fotometrijom izmjeriti će se lažno povišena koncentracija.

21. Zaokruži točnu tvrdnju:

- Povišenje koncentracije kalija istog je intenziteta kod uzoraka kod kojih je prisutna in vivo i in vitro hemoliza,

- U hemolitičnom uzorku promijeniti će se koncentracija samo onih analita čija je koncentracija u eritrocitima veća nego u izvanstaničnoj tekućini,

- Kod in vivo hemolize slobodni se hemoglobin brzo uklanja iz cirkulacije veznjem na haptoglobin,

- U hemolitičnom uzorku smjer interferencije jednak je za pojedini analit bez obzira na metodu mjerenja.

22. Zaokruži točnu tvrdnju vezanu uz kriterije prihvaćanja pogreške zbog interferencije:

- Poželjno je koristiti jedinstveni kriterij od 5%,

- Poželjno je koristiti jedinstveni kriterij od 10%,

- Poželjno je koristiti isti kriterij za natrij i glukozu,

- Poželjno je koristiti kriterij temeljen na biološkoj varijabilnosti.

23. Prilikom simulacije nesukladnih uzoraka za ispitivanje interferencije potrebno je:

- Simulirati interferenciju isključivo korištenjem plazme bolesnika s interferencijom koja se ispituje,

- Odabrati koncentracijske raspone interferenta koji odgovaraju stupnjevima interferencije koje se susreće u svakodnevnom radu,

- Ispitati stupanj interferencije na barem 10 točaka mjerenja,

- Usporediti dobivene rezultate logističkom regresijsskom analizom.

24. Epruvete:

  - Mogu utjecati na rezultate testova zbog inertnosti materijala od kojih su izrađene,

  - Ne utječu na rezultate testova zbog inertnosti materijala od kojih su izrađene,

  - Mogu utjecati na rezultate testova jer mogu sadržavati različite aditive i surfaktante,

  - Su istovjetne neovisno o proizvođačima i antikoagulansima.

25.Koja od navedenih tvrdnji nije točna?

a. Proizvođači epruveta dužni su odrediti kriterije prihvatljivosti za verifikaciju epruveta,

b. Llaboratorij može samostalno odlučiti koje pretrage i metode će uvrstiti u postupak verifikacije epruveta,

c. Uzorak izbora je svježi, neskladišteni uzorak,

d. Potrebno je bilježiti izgled epruvete i uzorka.

26.Ako su kontrolne epruvete zadovoljavajuće za laboratorij, razlika u rezultatima između ispitivanih i kontrolnih epruveta:

a. Treba biti statistički značajna,

b. Ne smije biti statistički značajna,

  - prihvaćaju se bez obzira na statističku značajnost,

  - ne prihvaćaju se bez obzira na statističku značajnost.

27.Prilikom verifikacije epruveta potrebno je:

  - Paziti da su epruvete napunjene najmanje 50% od oznake,

  - Odabrati najviše 10 bolesnika za uzorkovanje krvi,

  - Unaprijed odrediti kojim metodama i na kojim analizatorima će se određivati pretrage,

  - Kontrolnu i ispitivanu epruvetu uzorkovati uvijek istim redoslijedom.

28.Koja je CLSI preporučena metoda za izračunavanje referentnog intervala:

- T-test,

- Parametrijska metoda,

- Neparametrijska metoda,

- Metoda ponovljenog uzorkovanja.

29.Na čemu se temelji izbor metode za izračun referentnog intervala:

- Na vizualnom pregledu raspodjele podataka,

- Na broju uzoraka,

- Na broju uzoraka i raspodjeli podataka,

- Ništa od navedenog.

30.Koje metode možemo koristiti za otkrivanje ekstremnih vrijednosti:

- T-test i Mann-Whitney test,

- Neparametrijska i parametrijska metoda,

- Vizualni pregled podataka, metoda po Tukey-u i Reed-Dixonovo pravilo,

- Vizualni pregled.